# AERODYNE OMEGA PLUS

Ultrasonický nebulizátor s temperovanou hadicí a s digitální regulací množství aerosolu

## Návod k použití

Základní informace

Ultrasonický nebulizátor Kendall Aerodyne Omega s možností ohřevu aerosolu pomocí silikonové hadice pracuje s uzavřenými okruhy apyrogenní sterilní vody Respi-flo., která výrazně omezuje možnost mikrobiální kontaminace nebulizační komory a pacientské hadice. V tomto režimu provozu je přístroj určen především pro dlouhodobý provoz v podmínkách dětských oddělení, ORL apod. Pro potřeby ambulantní praxe lze využít základu přístroje a plastových kapslí, které jsou dodávány ve sterilním provedení a které po otevření umožňují nadávkování příslušného medikamentu. Obsah kapsle je do cca 150 ml tekutiny. Přístroj pracuje s optimálním spektrem aerosolu (1-6 mikronů) homogenně rozděleným do max. velikosti částeček 6 mikronů. Aerosol je produkován vysokofrekvenčními vibracemi krystalu ve dně nebulizační komory. Kmitočet generátoru je 1,65 MHz.

Ventilátor přístroje nasává okolní vzduch, který prochází bakteriálním / virovým filtrem a pohání aerosol generovaný v kapsli RESPIFLO temperovanou hadicí směrem k pacientovi. Intenzivní výstup ohřívaného aerosolu tak umožňuje depozitum medikamentů i v dolních cestách dýchacích a v periferiích plic.

AERODYNE OMEGA PLUS má čtyřstupňovou regulaci intenzity výstupu.

Temperovaná hadice je vyrobena ze silikonu (možnost sterilizace v autoklávu) a má hladký vnitřní povrch. Regulátor průtoku (není součástí základního vybavení) podle potřeby omezuje množství aerosolu na výstupu a šetří tak případně i používanou sterilní vodu. Umožňuje přímé napojení na zdroj kyslíku. V případě nutnosti uspořit maximálně finanční prostředky je možný i provoz bez ohřevu, tj. s klasickou aerosolovou hadicí z PVC.

Přístroj má velmi jednoduchou obsluhu (tlačítko zapnuto/vypnuto, signalizaci a jištění vypnutím při poklesu hladiny přenosové vody v nebulizační komoře a vyžaduje pouze základní údržbu. Garance je poskytována na 2 roky od data uvedení do provozu. Spotřební materiál pro případný sterilní provoz je snadno dostupný z centrálního skladu firmy GPS Praha, spol. s r.o.

Základní použití

Dlouhodobé kontinuální přímě zvlhčování dýchacích cest v celém rozsahu, inhalace medkamentů.

Upozornění: U kojenců a menších dětí je nutný intermitentní provoz přístroje či zvětšení vzdálenosti mezi dýchacími cestami a ústím temperované hadice. V opačném případě hrozí nebezpečí „zaplavení“ dýchacích cest.

Sestavení přístroje:

Popis částí (viz originální obrázek návodu):

- Držák lahví (kód 18609 katalogu) - slouží pro uchycení zásobní láhve Kendall RESPIFLO

- RESPIFLO - zásobní láhev se sterilní vodou (kód 21500 – 1500ml, kód 21000 – 1000ml, kód 2500 500ml)

- RESPIFLO – přepouštěcí set (kód 2642) – kontinuálně udržuje potřebnou hladinu vody při potřebě dlouhodobé nebulizace

- RESPIFLO – kapsle se sterilní vodou 145ml (kód 2598)

- Přívodní vzduchová hadice od ventilátoru – transportuje vzduch z ventilátoru do kapsle se sterilní vodou

- Bakteriální filtr (350/5845) – zabraňuje kontaminaci systému bakteriemi z okolního prostředí

- Výstup z ventilátoru

- Indikátor hlášení funkční závady – svítí žlutě, jestliže není správně usazena nebulizační komora během provozu nebo pokud není komora naplněna kontaktní vodou do úrovně rysky

- Indikátor intenzity aerosolu – 4 diody indikují intenzitu – množství produkovaného aerosolu

- Hlavní tlačítko pro změnu intenzity aerosolu – každým stisknutím se zvýší množství aerosolu o jeden stupeň, tlačítko je možné podržet. Při novém zapnutí přístroje je nastavení množství na „min“

- Vzduchový filtr – filtr je na spodní straně přístroje k hrubému vyčištění vzduchu před nasátím do ventilátoru. Výměna je doporučena 1x měsíčně.

- Tlačítko zapnuto/vypnuto se zeleným indikátorem

- Přístroj AERODYNE OMEGA PLUS

- Zdířka pro připojení ohřevu silikonové hadice – konektor zasuňte v případě požadavku na ohřev temperované hadice

- Nebulizační komora – naplňuje se kontaktní vodou (destilovanou) po vyznačenou rysku, do komory se vkládá nebulizační kapsle se sterilní vodou

- Flexibilní držák hadic (18607)

- Pacientská temperovaná hadice (18604) (alternativně možno použít aerosolovou hadici bez ohřevu - silikon, PVC apod, konektory 22mm – viz katalog KENDALL)

POSTUP při uvedení do provozu:

- Přístroj umístěte na stůl nebo transportní stolek (kód 18606), který je možné objednat jako příslušenství. Transportní stolek nasuneme do výšky cca 60cm nebo dle potřeby a zajistíme na pětiramenný kolečkový stojan. Přístroj na stolku fixujeme šroubem na jeho spodní straně. Jako příslušenství lze dokoupit držák na stěnu.

POZOR !

Při umístění na stůl bez pojízdného stojanu je třeba přiobjednat držák zásobní lahve Respi-flo (18609), který se zasune do otvoru v pravém zadním rohu přístroje.

- Nebulizační komoru usadíme do konektoru na přístroji a naplníme destilovanou vodou až po rysku uvnitř komory. Na komoru nasadíme nebulizační kapsli se sterilní vodou ze setu Respi-flo 2519 nebo fyziologický roztok (set 2074) a odlomením odstraníme uzávěry z hubic.

- Bakteriální filtr 3505845 usadíme na hubici ventilátoru v levé zadní části přístroje. Na filtr nasadíme 35 cm dlouhou vzduchovou vrapovou hadici (silikonovou 808 nebo vrapovou PVC jednorázovou odstřiženou z 30m role – kód 600. Druhý konec nasadíme na vstup do nebulizační kapsle označený šipkou dovnitř.

- Ohebný držák 18607 pro vrapovou hadici umístíme do otvoru v předním pravém rohu přístroje.

- Vyhřívanou hadici 18604 připevníme do svorek ohebného držáku a konec hadice (s přívodním kabelem vyhřívání) nasadíme na výstup z nebulizační kapsle. Kabel zapojíme do konektoru na zadní straně přístroje. Pro režim práce bez ohřevu lze také použít nevyhřívanou silikonovou hadici 807 nebo vrapovou jednorázovou hadici z metráže.

POZOR !    Temperovaná hadice musí být umístěna minimálně 10 cm od pacienta !

- Ze setu Respi-flo vyjmeme zásobní láhev a přepouštěcí hadičky. Odstraníme krytky z hrotů a hadičky připíchnutím zafixujeme do zatavených otvorů na každé straně láhve. Svorky hadiček musí být uzavřeny a hadičky nesmějí být pokroucené ! Láhev zavěsíme do držáku a druhý konec přepouštěcího setu – hrot - po sejmutí krytu krouživým pohybem zasuneme propíchnutím otvoru v zadní části nebulizační kapsle až na doraz. Nepropíchněte přitom spodní membránu kapsle! Pozor na zachování správného natočení kapsle v nebulizační komoře – hrot přepouštěcího setu by neměl být přímo proti kontrolnímu ostnu uvnitř nebulizační komory!

Systém přepouštěcí set- zásobní láhev musí být naprosto vzduchotěsný, aby byla         zachována doplňovací funkce do nebulizační kapsle a zaručena sterilita systému!

- Uvolníme svorky na přepouštěcích hadičkách. Přístroj připojíme kabelem do sítě a zapneme tlačítkový vypínač na jeho přední straně- po chvíli se rozsvítí zelené prosvětlovací tlačítko. Množství aerosolu je automaticky nastaveno na stupeň „min“. Po ukončení provozu svorky opět uzavřete!

- Žluté světlo označené signalizuje závadu na přístroji – nejčastěji malé množství kontaktní vody v nebulizační kapsli nebo nežádoucí pohyb (výkyvy hladiny) přístroje.

UPOZORNÉNÍ:

Dbejte, aby v nebulizační komoře bylo vždy dostatečné množství kontaktní destilované vody (po rysku).

Čištění a údržba:

Doporučujeme pravidelnou roční kontrolu přístroje v autorizovaném servisu a dále provádění dalších prací a údržby podle následujících pokynů:

Kontrolujte čistotu prachového filtru na spodní straně přístroje (filtr je možné vyměnit, případně vyprat v mýdlové vodě a vysušit.

Z důvodů sterility systému měňte bakteriální filtr cca po  6 týdnech provozu a dbejte, aby nebyl vlhký (vlhký či mokrý bakteriální filtr omezuje průchod vzduchu!).

Pokud používáte vrapové jednorázové hadice, měňte je pro každého pacienta. Silikonové hadice sterilizujte v autoklávu.

Povrch přístroje čistíme prostředky neobsahujícími alkohol (např. 3,5% Clorina – expoziční doba 1 hodina), nebulizační komoru je možné sterilizovat v autoklávu při teplotě 121 nebo 1340 C. Vnitřek nebulizační kapsle udržujte v čistotě, kontaktní vodu měňte nejlépe s výměnou nebulizační kapsle, nejpozději však do 14 dnů v případě dlouhodobé nebulizace! Konektor na nebulizační komoře a na přístroji ošetřujeme jednou za 6 týdnů kontaktním sprejem!

Přístroj není určen do výbušného prostření!

Při údržbě a čištění odpojte přístroj od elektrické sitě!

Provoz vysokofrekvenčních operačních přístrojů nebo mikrovlných zařízení v blízkosti AERODYNE OMEGA PLUS může negativně ovlivnit funkci tohoto nebulizátoru.

Příslušenství:

Bakteriální filtr                         3505845-06	Vzduchový filtr                    	18608-06

Pojízdný stojan		            19385-06	Stolek na poj.stojan              	18606-06

Ohebný držák hadic                     18607-06	Vrapová hadice v roli            	    600-12

Silikonová temperov.hadice        18604-06	Silikonová hadice 85 cm            807-12

Silikonová hadice 35 cm		    808-12	Aerosolová maska dosp.       	13101-12

Set Respi-flo s kapslí	          	21532-16	Nebulizační kapsle samost.      2598-16

Poznámka: silikon, ze kterého je vyrobena temperovaná hadice, podléhá pomalému stárnutí materiálu v závislosti na způsobu údržby a sterilizace. Před použitím vždy zkontrolujte její stav, barvu, pevnost apod., v případě potřeby objednejte hadici novou.

Technická data:

Výkon a provoz přístroje:

Aerosol – velikost částic:	1-6 mikronů

Množství aerosolu:	stupeň 1:	do 0,8ml/min.

stupeň 2:	do 1,6ml/min.

stupeň 3:	do 2,2ml/min.

stupeň 4:	do 3,0ml/min.

Průtok vzduchu:		-10 l/min.

Elektrická data:

Jmenovité napětí:     	230 V/50 Hz

Proud:			0,5A

Třída ochrany:          	I (třída ochrany před úrazem pomocí ochranného uzemnění)

Typ:		BF  (typ příložné části BF je stupeň ochrany před el.proudem s

ohledem na unikající proud)

Příkon:		    	115 VA

Kmitočet generátoru: 	1,65 MHz

Typ ochrany před vlhkem:	IPX 1

CE značka			CE 0123

Provozní prostředí:

Teplotní rozsah::		0 – 400C

Relativní vlhkost:		10 –75%

Tlak vzduchu:		700hPa – 1060hPa

Rozměry: 			250x220x265

Záruky:	24 měsíců od data uvedení do provozu s výjimkou závad způsobených nedodržením doporučených postupů. Záruka se nevztahuje na oscilační krystal v nebulizační komoře, jehož životnost je omezena délkou provozu.

Servis a distribuce spotřebního materiálu:	GPS Praha, Tyco Healthcare/Kendall

Černokostelecká 15

100 00  Praha 10

274779735

gps@kendall.cz