### Hrudní katetr Kendall-Argyle

tyco Healthcare

Návod k použití

# POPIS

Hrudní katetr Argyle je vyroben z PVC, má centrální otvor na distálním konci a větší počet postranních otvorů. Proximální konec je zkosený, katetr má rtg kontrastní linku přerušenou proximálním otvorem

# INDIKACE

## Používá se:

## k hrudním drenážím pro usnadnění reexpanze plíce po operacím v otevřeném hrudníku

# KONTRAINDIKACE

## Použití tohoto výrobku je kontraindikováno u pacientů se známou přecitlivělostí nebo alergiemi na materiály, ze kterých je katetr vyroben

D . VAROVÁNÍ

- tyto katetry mohou používat a aplikovat pouze osoby řádně vyškolené v příslušných medicínských postupech a technikách.

- tento výrobek je kompatibilní se systémy hrudního sání Kendall-Argyle AquaSeal, Thora-Seal, Sentinel Seal apod.). Kompatibilita tohoto výrobky se systémy jiných firem musí být posouzena samotným uživatelem.

- nepoužívejte výrobek, pokud je obal otevřen nebo poškozen

- zalomené nebo uzavřené drenážní hadice mohou vést k tenznímu pneumotoraxu

- ověřte si, aby všechny otvory katetru byly umístěny uvnitř hrudní dutiny

E.  BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze nástroje, které nemohou poškodit nebo naříznout povrch katetru- Před umístěním hrudního katetru je nutné brát v úvahu následující stav pacienta:

poruchy krvácení, pacienti s antikoagulanty

# F. POKYNY K POUŽITÍ

POZOR: Thorakální katetry jsou určeny k použití po operacích v otevřeném hrudníku. Pro drenáže z uzavřeného drudníku se doporučuje použití hrudních katetrů s trokarem.

Připravte si nezbytné pomůcky a sterilním postupem vyjměte katetr z obalu. Proveďte incizi.

- hodinových ručiček) a připojte zdroj podtlaku.

- zapněte zdroj podtlaku a otvírejte ventil otočením proti směru hodinových ručiček tak, až začne mírně probublávat vzduch v komoře kontroly sání

- umístěte Aquaseal pokud možno co nejníže pod pacienta aby se usnadnilo odsávání

- pokud chcete postavit komoru na podlahu, otočte podstavec ve spodní části komory o 90 stupňů

- můžete rovněž komoru zavěsit háky na lůžko pacienta, v tomto případě podstavec neotáčejte

# Vysvětlení týkající se aktivity v Aquasealu během provozu s aktivním sáním

## Komora s podvodním zámkem

vzestup a pokles hladiny tekutiny          probublávání

ano						ano		plíce je kolabovaná									je pneumothorax

v pleurálním prostoru je vzduch

ne						ne		plíce reexpanduje

v pleurálním prostoru je podtlak

může být pozorován slabý pohyb hladiny

ověřte si, zda není zalomen přívod do systému a zdra došlo skutečně k re-expanzi plíce

ne					ano		pravděpodobně je systém netěsný						zjistěte a uzavřete všechny

potenciální místa úniku

ano						ne		je pozorováno u částečné nebo

úplné pneumectomie

6.  Jak obejít komoru sloužící kontrole sání – obr. 5 a 6

- uzavřete otvor na komoře pro kontrolu podtlaku přiloženým uzávěrem

- připojte zdroj podtlaku z rozvodu nebo přenosnou pumpu na konektor na komoře pro kontrolu podtlaku – obr. 6

- otevřete ventil na sacím portu – proti směru hodinových ručiček

- regulujte podtlak regulátorem na centrálním rozvodu nebo na přenosné pumpě

- Přístupové místo na komoře s podvodním zámkem – obr. 7

Pokud chcete změnit hladinu nastavenou v této komoře, připojte stříkačku na toto místo a hladinu upravte. Ventil se po odpojení stříkačky automaticky uzavře.

tyco Healthcare/Kendall

GPS Praha, spol. s.r.o.				tel.: 274 779 735

Černokostelecká 15				fax: 274 775 982

100 00  Praha 10				gps@kendall.cz