# Umbilikální žilní katetr Kendall Argyle

(návod k použití)

- Polyurethan

- zakončení „luer lock“

- Sentinel Line – 3 plně zapouzdřené rtg kontrastní linky

- Numerické délkové značení po 1cm v rozsahu 5 – 25 cm

Všeobecné pokyny:

Použití permanentního katetru zavedeného v umbilikální žíle může zlepšit léčbu kojenců, avšak může rovněž vést k vážným komlikacím. Tato procedura vyžaduje pečlivé posouzení výhod i rizik a následné rozhodnutí, zda potřeba katetru převáží nad riziky spojenými s katetrizací a přítomností katetru v umbilikální žíle.

Hlavní rizika spojená s použitím umbilikálního katetru zahrnují embolii, trombózu, vaskulární perforaci, krvácení, infekce a přetržení katetru.

Technika zavedení katetru, péče o něj  a vyjmutí se může podle specifických okolností případ od případu lišit, nicméně doporučujeme dodržovat následující bezpečnostní zásady:

- Při zavádění, manipulaci, ošetřování a vyjímání katetru striktně dodržovat sterilní techniku.

- V případě použití nástrojů pro dilataci žíly věnovat zvýšenou pozornost nebezpečí perforace v blízkosti vstupu – mohlo by dojít ke vzniku falešného kanálku.

- V zájmu minimalizace rizika perforace žíly je nutné identifikovat jakýkoli důvod případné rezistence během zavádění.

- Při použití nástrojů pro zavádění, posun, manipulaci nebo vytažení katetru používat pouze nástroje, které nemohou poškodit nebo naříznout povrch katetru, mohlo by dojít k jeho přetržení.

- Při fixaci katetru pomocí stehu nesmí být smyčka přiliš utažena, aby se nevtlačila do stěny katetru, mohlo by dojít k jeho přetržení

- Rtg kontrastní linka umožňuje ověření správné pozice katetru pomocí Rtg přístroje

- Pacient musí být pozorně monitorován z hlediska projevů oběhových poruch (např. pokles pulsu, extremity a pod.), které by mohly indikovat tromboembolii nebo nesprávnou pozici katetru.

- Vyjmutí katetru by mělo být prováděno jemným pohybem, v případě rezistence je nutno identifikovat příčinu a teprve poté pokračovat.

- Katetr nesmí být resterilizován.

Vyrábí:						  		Výhradní dovozce:

## Tyco Healthcare /Kendall					GPS Praha, spol. s r.o.

## Černokostelecká 15

# 100 00  Praha 10

tel:  274 779 735

www.kendall.cz						fax: 274 775 982